安庆市立医院怀宁院区（怀宁县人民医院）

全自动封闭式组织脱水机采购项目

询

价

文

件

安庆市立医院怀宁院区（怀宁县人民医院）

2022年8月

我院现有全自动封闭式组织脱水机采购项目拟对外公开询价采购，具体内容如下：

- 一、项目概况

- 1、采购人: 安庆市立医院怀宁院区（怀宁县人民医院）；

- 2、项目名称: 全自动封闭式组织脱水机；

- 3、资金来源: 自筹资金；

- 4、预算资金:壹拾叁万圆整(¥130000.00)；

- 5、最高限价:壹拾叁万圆整(¥130000.00)；

- 6、标段（包别）划分：1个包；

- 7、成交原则：符合性评审，竞争性谈判第二轮报价最低价中标。

- 二、采购内容

| - 序号 | - 名称 | - 数量 | - 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 全自动封闭式组织脱水机 | - 1台 | - 13 |

- 技术参数

| - 序号 | 颅内压监测仪技术参数 | 参数 响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 一机两用：一键式自由切换常规脱水和快速脱水。 |  |
| 2 | - 采用≥15英寸彩色液晶触摸屏作为用户界面，全中文。 |  |
| ★3 | - 环保：组织处理系统呈封闭状态，互相独立的液体和气体通路，并可通过冷凝管将气道中的气体液化并排入废液瓶，无污染气体外泄，符合环保要求。(提供环保检测报告) |  |
| 4 | - 处理标本采用标本不运动，试剂运动模式，可避免脱水机停电、卡缸或其他机械故障等造成标本损坏的危险。 |  |
| 5 | - 具有定时自动运行功能，按星期设定任意一天组织脱水完成时间。 |  |
| 6 | - 具有断电保护功能，重新来电后，仪器能自动从断点按序工作。 |  |
| 7 | - 具备≥10套组织处理程序。 |  |
| 8 | - 试剂管理系统：根据处理的包埋盒数量、试剂使用的天数或者脱水次数来设定试剂和石蜡的使用周期。系统自动计数，到达阀值后自动提示更换试剂和石蜡。 |  |
| 9 | - 具有安全保护功能：光学传感器感知最低和最高液平面，提示和停止运行保护功能。工作室超温检测和断电保护功能。工作室盖未锁紧自动报警功能；工作结束有声音和屏幕提示。 |  |
| 10 | - 每次可处理有序排放300-350个标准包埋盒。 |  |
| 11 | - 液瓶数量：≥13个；蜡缸数量：3个；工作缸数量：1个；废液缸数量：1个；工作室容积：≥9L；工作室温度：介质为溶剂时温度为≤45℃；介质为石蜡时温度为58-70℃；蜡缸温度：58-70；石蜡融化时间：不大于3小时；浸浴设定时间：0-99小时59分；进排液时间：进排液时间0-5min 任意设定；搅拌时间：任意设定；搅拌间隔时间：任意设定；运行方式：手动、自动两种。 |  |
| 12 | - 整体质保≧2年 |  |

备注：1、参数响应项填写（正偏离、满足、负偏离）；

2、★项技术参数是否完全响应或优于采购文件要求，并提供技术证明文件；

- 3、技术参数有负偏离项的需提供技术证明文件予以证明，供评审小组评审参考是否满足采购方使用科室使用需求，未提供的按不符合处理；

- 4、投报人提供的证明材料要能清晰反映实质内容，如因材料模糊不清，导致评比委员会无法辨认的，评比委员会可以不予认可，一切后果由投报人自行承担；

- 5、投报人的投报文件中提供的相关技术证明文件（医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书）中，关于同一技术参数的表述不一致时，相关技术证明文件的效力由高到低顺序依次为医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书。

- 6、成交方签订合同时提供全新机器进行参数校验，且采购方核验贯穿于整个采购过程，任何过程一经发现参数不满足或提供虚假材料视为虚假投报，该供应商三年内不得在我院进行任何采购项目的投报，并记入黑名单。

四、资质要求

1、投报供应商须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人企业。

2、营业执照须含所投项目服务内容，并具备履行合同的服务能力，具有良好的商业信誉和完善的服务体系，在我院无不良记录。

3、项目不接收被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、近三年存在负面记录及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

4、采购现场投报单位需提供企业法人资格、营业执照及相关资质证件，委托人投报需带法人委托书及本人身份证复印件，以上各种证件需带原件、复印件加盖企业公章，原件现场审核后退回。

- 五、投报要求

1.成交方需按采购方主管部门要求的时间、地点配送产品。

2.成交单位需在成交后三个工作日内缴纳 成交价3% 履约保证金，未及时缴纳的视为自动放弃成交资格，由第二成交人成交。履约保证金用于成交单位不能满足采购方及时供应或质量不合格，采取补救措施的费用。未发生相关情况者验收合格后无息退还。

账户名称：怀宁县人民医院

账号：34001684108053001995

开户行名称：中国建设银行怀宁县支行

缴纳成功前往安庆市立医院怀宁院区（怀宁县人民医院）财务科开取收据,复印件交设备科备案。

- 3. 投报人自行踏勘现场。投报人应认真对本项目现场实施环境进行踏勘，对项目环境和影响等因素做出理性的判断和估价。投报人自行负责在踏勘现场发生的人员伤亡和财产损失，踏勘和安装不得破坏采购人现有设施设备。成交后签订合同时和安装过程中，投报人不得以不了解或不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加费用或索赔的要求。

4.投报人的报价应包含满足本次采购需求的所有费用（包括但不限于：所投货物、保险、税费、包装、运输、配送、检测验收和交付后约定期限内维保等）。

- 5.投报文件一正四副，投报文件需包括：综合评审文件目录、投报函、货物报价表、法人代表身份证明或法人授权委托书、技术参数响应表、售后服务工作计划书、诚信投报承诺书、资格证明文件等。投报文件所有内容均需加盖公章，标明页码；如未密封或加盖公章视为无效投报。如对本采购文件内容有疑义的请于接收到采购文件之日起2个工作日（不含采购文件发放当日）内书面向采购方设备科提出，未按要求提出的视为无异议。投报人须按采购文件要求（含格式要求)制作投报文件否则可视为无效投报。

- 6.按要求提供各类资格证明文件（含信用查询，网址：http://www.creditchina.gov.cn/、http://www.ccgp.gov.cn/，若核查存在政府采购严重违法失信名单记录的供应商，评审小组不得将其推荐为成交候选人，依序递补，并再次对递补的供应商进行核查）并加盖公章。

- 六、质量及供货要求

- 1.成交人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准，供货时提供产品合格证及相关资料货物完好，配件齐全。

2.如发现成交方以次充好、与所投报的产品不符，采购方有权单方面终止或解除合同，同时履约保证金不予退还；造成严重后果 的将承担由此造成的一切损失，采购方有权追究成交方相应的法律责任。

3.成交后5个日历天内供货到位，下货地点需服从采购方安排，质保期内因成交方维修不及时或存在质量问题造成采购方使用科室投诉的，采购方有权予以每次1000元及以上的惩罚性违约金。

七、符合性评审

（1）投报人资格是否符合采购文件要求，包括营业执照、税务登记证、投报人资格等；

（2）投报文件是否按采购文件的要求进行编制、盖章和标记，包括文件制作规范性、报价评审、服务与监督管理、澄清有关问题等；

（3）采购文件要求提交的各种资格证明文件是否真实、完整、合法、有效；

（4）所提供的货物是否有缺少；

（5）投报技术参数是否完全响应或优于采购文件要求；

（6）供货及投报技术方案是否完整、可行且完全响应或优于采购文件要求；

（7）投报文件对法律、法规和采购文件其他明确要求的符合性；

（8）投报文件是否附有采购人不能接受的条件；

（9）投报文件是否存在采购文件中约定的无效投报文件的其他情形；

（10）根据以上评审程序选取符合要求的投报单位进入第二轮价格谈判，其中单个品种品牌（含不同型号）出现多个投报人同时投报的，根据服务方案、第一轮报价及投报文件制作规范性等选取不超过2个投报单位。

（11）报价评审：投报报价不得超过最高投报限价，否则报价评审不通过。评审委员会发现投报人的报价或某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量或者不能诚信履约的，评审委员会可以对投报人进行询问，要求投报人在现场进行回复，并提交相关证明材料；否则，评审委员会可视为该投报人的投报文件无效。投报人投报报价与公布的最高投报限价相比降幅过小，或投报人投报报价明显缺乏竞争性的，评审委员会可以否决所有投报。

（12）评委会对每个有效报价文件进行评审，评审委员会将与通过评审的供应商进行竞争性的谈判，谈判结束后，参加谈判的供应商以书面形式确认，最后一次谈判报价为准。评审委员会根据最后一次谈判报价按照投报价格由低到高的顺序对供应商进行排序，确定第一成交候选人。

八、费用的支付

经采购人验收合格后支付设备总额50%，6个月后无争议支付设备总额40%，履约保证金一并无息退回，剩余设备总额10%为质量保证金，质保到期无争议一次性付清。

九、投报文件的提交

截止时间：2022年8月22日15时00分

投递地点：安庆市立医院怀宁院区（怀宁县人民医院）四楼设备科。

- 开启时间：2022年8月22日 15点00分（北京时间）

开启地点：安庆市立医院怀宁院区(怀宁县人民医院）

十、联系方式

地址：高河镇独秀大道166号安庆市立医院怀宁院区（怀宁县人民医院）门诊四楼设备科。

联系人：陈海军   联系电话：0556—4648419

# 投报文件格式

项目

投

报

文

件

采购方名称：

投报方名称：                                  （盖 章）

法定代表人：                                   (盖 章)

日期：    年     月    日

附件1：

- 综合评审文件目录

| 综合评审文件目录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件目录 | 对应文件页码 | 备注 |
| 1 | 综合评审文件目录 |  |  |
| 2 | - 诚信投报承诺书 |  |  |
| 3 | - 投报函 |  |  |
| 4 | - 货物报价表 |  |  |
| 5 | 技术参数响应表 |  |  |
| 6 | 证明文件资料 |  |  |
| 7 | 质保 |  |  |
| 8 | 售后服务方案 |  |  |
| 9 | 投报公司资格证明文件 |  |  |

## （一）投报函

致：                        （采购方名称）

1、根据贵方                                  采购公告，我方决定参加贵方组织的                       项目的采购活动。我方授权        (姓名和职务)代表我方                    （投报方的名称）全权处理本项目投报的有关事宜。

2、我方愿意按照采购文件规定的各项要求，向采购方提供所需的服务，投报报价为人民币（大写）                     (小写)                  。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证该项目的服务供货日期为自合同签订之日起     日。设备质保期自验收合格之日起    月

4、我方同意按照采购文件的要求，向贵方提交金额为人民币（大写）                      ；（小写）　　　　　　　　　　　 的履约保证金，并且承诺遵守采购文件中有关履约保证金的规定。

5、我方保证按照本项目采购文件要求提交投报文件。

6、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与投报有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投报人。

投报方：                           （盖章）

单位地址：

法定代表人：                        （盖章）

日期：       年      月      日

附件2：货物报价表

| 货物报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 生产厂家 | 品牌 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |

安庆市立医院怀宁院区（怀宁县人民医院）

采购最终报价表

项目名称：

最终报价：

注：此表由投报人现场填写并递交

投报人：

投报单位（盖章）：

# 日期：       年     月     日